IGR/ZP/066/10/2019														Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Oferujemy System do dokumentacji żeli i blotów (podać nazwę/model/producenta) …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| #### Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wpisać Tak/Nie lub podać parametry w przypadku podania przez zamawiającego tolerancji lub zapisów typu: co najmniej, min., max., nie więcej niż itp.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Opis urządzenia | - Automatyczny system do dokumentacji i analizy żeli oraz membran barwionych fluorescencyjnie, chemiluminescencyjnie oraz w świetle widzialnym. - System posiadający automatyczne, elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem komory przy dłuższych czasach ekspozycji. - System posiadający moduł do elektroluminescencyjnego systemu wzbudzenia oparty na oświetleniu LED-owym. System musi być wyposażony w źródło światła oparte na LED-ach: niebieskie o piku w zakresie 470 nm +/-5nm, LED zielone o piku w zakresie 525nm +/-5nm, czerwone o piku w zakresie 623 nm +/- 5nm Możliwość analizy blotów znakowanych więcej niż jednym znacznikiem fluorescencyjnym. Możliwość rozbudowy o oświetlenie LED-owe w bliskiej podczerwieni. - Możliwość pracy przy otwartej komorze i włączonym świetle UV. - Instrument posiadający konwerter światła białego - Instrument posiadający konwerter światła niebieskiego do konwersji światła z UV do światła niebieskiego, o wymiarze min. 25x30 cm+/-2cm przeznaczony do pracy z tzw. „bezpiecznymi znacznikami” - Do systemu dołączona płytka do światła UV w celu uzyskania neutralnego pola widzenia |  |
| Ciemnia | - Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem. - Automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory – z wbudowanym w oświetlenie światłem białym od góry (White Epi) typu LED. Wyposażona w zmotoryzowany system podnoszenia transilumiantora od kamery do fotografowanego obiektu - Wyposażona w zmotoryzowany system podnoszenia transilumiantora od kamery do fotografowanego obiektu |  |
| Filtry | Co najmniej 10 pozycyjny automatyczny zmieniacz filtrów. System dostarczony z filtrem UV do obrazowania żeli wyznakowanych bromkiem etydyny. Możliwość rozbudowy o filtry przeznaczone do obrazowania znaczników fluorescencyjnych w tym do analizy typu multiplex (obrazowanie minimum dwóch znaczników na jednym blocie). |  |
| Transiluminator | - Wysuwany z urządzenia do załadowania żelu. - O wymiarach 25x30 cm - Długość światła emitowanego 302 nm +/-5nm |  |
| Detekcja | - Przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 6,0 +/-0,1 mln rzeczywistych pikseli, min. 16 +/- 0,2 bitowa (skala szarości 65536), rozdzielczość efektywna 18 +/- 0,2 mln pikseli - Rozmiar piksela co najmniej 4,5 x 4,5 µm - Zakres dynamiczny kamery, co najmniej 4.8 +/- 0,1 - Obiektyw sterowany elektronicznie o zmiennej ogniskowej min. f 0,95 +/-0,1 możliwością zapamiętywania ustawień przesłony, ostrości i zoom. - Kamera chłodzona do temperatury, co najmniej -57 +/-1ºC niezależnej od temperatury powietrza. - Kamera posiadająca automatyczną funkcję korekcji, eliminująca gorące piksele i inne niedoskonałości obrazu - Wydajność kwantowa QE co najmniej 73% @ 425 nm |  |
| Oprogramowanie do wykonywania zdjęć | Umożliwiające: - Kontrolę kamery wraz z obiektywem i komorą ciemniową. - Możliwość konfigurowania profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich. - Podgląd na żywo fotografowanej próbki. - Możliwość nałożenia i analizowania co najmniej 5 obrazów jednocześnie - Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu. - Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych. - Możliwość wykonywania adnotacji na zapisywanym obrazie. - Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie). - Możliwość określenia, w jakim stopniu obraz został powiększony (zoom). - Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej. - Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF,. - Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu. - Możliwość binningu (łączenia pikseli), - Możliwość automatycznego ustawienia czasu ekspozycji dla próbek barwionych chemiluminescencyjnie. - Możliwość dowolnej rotacji obrazu po wykonaniu zdjęcia. - Inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak: czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika. - Możliwość sterowania oprogramowaniem za pomocą monitora dotykowego. - Możliwość obrazowania w technologii „Stain Free” |  |
| Oprogramowanie do analizy zdjęć żeli i membran | Umożliwiające: - Analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych. - Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci. - Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli. - Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli. - Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego. - Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji. - Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe). - Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków. - Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne), - Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu. - Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również kolorowych). - Automatyczna analiza spot blotów. - Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek. - Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz. - Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną. - Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word - Kreślenie dendrogramów, wyniki w postaci drzewek |  |
| Ilość licencji | W zestawie nielimitowana ilość licencji bezterminowych oprogramowania do analizy zdjęć żeli i membran |  |
| Gwarancja | Co najmniej 12 miesięcy |  |
| Wymiary | Instrument nie większy niż 58 +/- 2cm szerokość x100 cm +/- 2cm wysokość x55cm +/- 2cm głębokość i nie cięższy niż 45 +/- 1kg |  |
| Zestaw do walidacji | Zestaw do znakowania blotów metodą chemiluminescencyjną. Zestaw składa się z co najmniej 100 ml substratu peroksydazy chrzanowej (HRP) do detekcji przy użyciu kamery CCD. Substrat HRP umożliwia wykrycie attomoli białek w jednym prążku i umożliwia obrazowanie znakowanego prążką nawet 10 +/- 0,5 godzin po użyciu. |  |
| Certyfikaty | CE oraz autoryzacja producenta do sprzedaży i serwisu urządzeń |  |
| Sterowanie systemem | Zestaw komputerowy do obsługi systemu |  |

Uwaga

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oferujemy wirówkę z chłodzeniem (podać nazwę/model/producenta) ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…

| Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wpisać Tak/Nie lub podać parametry w przypadku podania przez zamawiającego tolerancji lub zapisów typu: co najmniej, min., max., nie więcej niż itp.) |
| --- | --- |
| Maksymalne rpm nie mniejsze niż: 12 000 +/- 50 rpm, maksymalne rcf nie mniejsze niż 16 582 +/- 50 xg przy użyciu rotora kątowego. Automatyczna konwersja z rcf na rpm. Wartości rpm i rcf zależą od rotora. |  |
| Automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy. Blokada pokrywy. |  |
| Wirówka nie głośniejsza niż 55 dBa. |  |
| Pamięć na co najmniej 120 programów. |  |
| Możliwość ustawienia czasu pracy: stały, pulsacyjny lub ≤10 h |  |
| Zakres temperatury od -20 do +40 +/-2°C. Przycisk szybkiego schładzania. Opcja szybkiego chłodzenia: osiągnięcie temperatury 4°C maksymalnie w 5 +/- 0,5 min |  |
| Wirówka musi być dostarczona z rotorem kątowym umożliwiającym pracę z co najmniej 30 +/-2 probówkami o objętości 1,5/2 ml o wysokości maksymalnej 52 +/- 2mm. Maksymalna szybkość nie mniejsza nić 10 000 +/- 100rpm i 15 000 +/- 100 RCF |  |
| Wyświetlacz LCD wskazujący: RPM (RCF), status pracy, otwarcie/zamknięcie pokrywy, czas w godz, min., temp., ACC i DEC |  |
| Maksymalna waga wirówki 78 +/- 1 kg bez rotora. Automatyczne rozpoznawanie rotorów. Wirówka nie większa niż 655 +/- 10 x620 +/- 10 x360 +/- 10 mm |  |
| Gwarancja producenta:12 miesięcy |  |

Uwaga

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ............................................. dnia ...............................................roku.

.................................................................................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)